## Sheet1
安岳县人民医院超声波治疗仪采购意向书
代理公司： |  | 联系人: | 电话: |  | 邮箱： | 日期：
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产公司 | 注册证号 | 意向单价 | 备注 | 样式
1 | 超声波治疗仪 |  |  |  |  | 设备参数： 1、便携式全数字超声治疗仪，适用于脑中风后遗症的肢体运动障碍、软组织挫伤的辅助治疗。 2、电源适应范围：a.c.100V～240V，50/60Hz。开关电源，适用于100V至240V的宽电压范围。 3、工作模式：脉冲模式 4、显示器：≥3.5英寸彩色液晶屏 5、探头插口: ≥1个，开机自动匹配专家版配置，主机自动识别探头。 6、操作方式：按键操作。 7、额定输出功率：≥5.0W 8、治疗头的有效辐射面积：≥2.0cm² 9、绝对最大有效声强：≤3.0W/cm² 10、声工作频率：1.0MHz±5% 11、波束不均匀性系数：≤8.0 12、波束类型：准直型 13、输入功率：30VA 14、显示功能：声强、时间； 15、超声有效声强：0.065，0.132，0.350，0.50，0.75，1.00，1.25，1.50，1.75，2.00，2.25，2.50可调； 16、治疗时间：3，5，10，15，20，25，30七档可调，时间调节可以快速调节和细调 17、主机净重：≤0.5kg，便于携带,体积≤130mm×155mm×100mm 18、治疗头功能： 所有治疗头具备全防水功能，且可以浸泡在水下进行操作治疗；治疗头在50厘米深的水中浸泡半个小时以上，取出后仍可正常工作。 治疗头具有温度感应功能：实时监测探头温度、自动调节输出功率、温度过高自动停止工作。 19、带有超声治疗教学软件：头、颈、肩、背、腰、臀、腿、膝、踝、肘、腕关节等全身各处慢性疼痛治疗的专家教学视频软件 20、基本配置：主机1台；移动治疗头1只，附件1套。 预算限制单价：1万元/台